## GH3036_GH3038
序号 | 模块名称 | 审核项ID | 审核项描述 | 适用芯片 | 审核标准（合格要求） | 实际参数值 （需填写） | 客户自检 符合状态（√/×/—） | FAE检查 符合状态（√/×/—） | 备注（问题描述/设计说明）
1 | 电源参数审核 | PWR-001 | AVDD电压范围是否合规 | GH3036/GH3038 | 电压1.9~3.6V，推荐值3.3V |  |  |  | 需核对电源设计参数
2 |  | PWR-002 | AVDD电流能力是否满足 | GH3036/GH3038 | 电流＞20mA |  |  |  | 需匹配电源芯片输出能力
3 |  | PWR-003 | VDDIO电压范围是否合规 | GH3036/GH3038 | 电压1.62~AVDD，推荐值1.8V |  |  |  | 需与IO接口电平匹配
4 |  | PWR-004 | VDDIO电流能力是否满足 | GH3036/GH3038 | 电流＞20mA |  |  |  | 需核算IO接口负载电流
5 |  | PWR-005 | VLED电压范围是否合规 | GH3036/GH3038 | 电压3.3~5.5V，推荐值5V， 如要匹配黑肤色，需要最低3.8V以上供电 |  |  |  | 需适配LED驱动需求
6 |  | PWR-006 | VLED电流能力是否满足 | GH3036/GH3038 | 电流＞320mA |  |  |  | 需选用高电流驱动电源
7 |  | PWR-007 | AVDD滤波电容选型与布局 | GH3036/GH3038 | 配置1uF电容，且紧贴芯片AVDD引脚摆放 |  |  |  | 电容优先选陶瓷电容（X7R/X5R）
8 |  | PWR-008 | VDDIO滤波电容选型与布局 | GH3036/GH3038 | 配置1uF电容，且紧贴芯片VDDIO引脚摆放 |  |  |  | 电容容差控制在±10%以内
9 |  | PWR-009 | VLED滤波电容选型 | GH3036/GH3038 | 配置10uF滤波电容 |  |  |  | 建议并联104小电容抑制高频噪声
10 | 通信接口配置 | COMM-001 | 通信接口选择（IICEN引脚连接） | GH3036/GH3038 | 选SPI接口则IICEN接GND； 选IIC接口则IICEN接VDDIO |  |  |  | 需提前确认主机通信接口类型
11 |  | COMM-002 | IIC引脚上拉配置 | GH3036/GH3038 | 选用IIC接口时，SDA/SCL引脚需配置4.7k~10k上拉电阻 |  |  |  | 电阻选型需匹配总线速率
12 |  | COMM-003 | IIC地址配置（MISO/CSN引脚） | GH3036/GH3038 | 选IIC接口时，MISO/CSN需接固定电平（GND/VDDIO），禁止悬空 |  |  |  | 建议接GND，简化设计
13 |  | COMM-004 | SPI引脚连接正确性 | GH3036/GH3038 | CS、MOSI、SDA、MISO、SCLK引脚与主机对应连接，无错接、漏接、反接 |  |  |  | 建议添加ESD防护器件在接口处
14 | 引脚功能配置 | PIN-001 | OSCIN引脚处理（未使用时） | GH3036/GH3038 | 未使用OSCIN功能时，引脚需悬空处理，不得接电平 |  |  |  | 避免误接电平导致功能异常
15 |  | PIN-002 | OSCIN复用功能配置（如需使用） | GH3036/GH3038 | 可复用为Sync In/Out功能，需按芯片规格配置引脚电平 |  |  |  | 复用前需确认无功能冲突
16 |  | PIN-003 | IICEN复用功能配置（如需使用） | GH3036/GH3038 | 可复用为GPIO、Sync In/Out功能，复用前需关闭IIC接口，不推荐使用 |  |  |  | 复用后需更新引脚定义文档
17 |  | PIN-004 | PD1/PD2电容测量功能配置（如需使用） | GH3036 | 需要差分接入两个PD |  |  |  | 电极布局需远离干扰源
18 |  | PIN-005 | RST/INT引脚连接正确性 | GH3036/GH3038 | RST引脚接主机复位端，INT引脚接主机中断接收端，逻辑电平匹配 RST引脚禁止悬空 |  |  |  | 建议在RST引脚加下拉电阻
19 |  | PIN-006 | VBG/VREF引脚处理 | GH3036/GH3038 | 需要单独接1uF电容，禁止外接其他线路。 |  |  |  | 避免重载导致基准电压偏移
20 | LED&PD配置 | LED-001 | LED通道选择合理性 | GH3036/GH3038 | 从LED[0:3]通道中选择，通道数量匹配产品心率血氧检测需求（心率：绿灯；血氧：红灯+红外；接近检测：红外） |  |  |  | 通道选择需结合PCB布局空间
21 |  | LED-002 | LED引脚定义匹配性（GH3036专属） | GH3036/GH3038 | GH3036： LEDA（B2）、LEDB（B1）、LEDK_0~3与LED元件对应连接正确 GH3038： LEDK_0~3与LED元件对应连接正确 |  |  |  | 需核对LED极性，避免反接
22 |  | LED-003 | LED元件选型合规性 | GH3036/GH3038 | 参数较多，参考云文档链接：https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/7QG4Yx2JpLGB6GnKSkllw0eQJ9dEq3XD |  |  |  | 具体型号为：
23 |  | PD-001 | PD元件选型合规性 | GH3036/GH3038 | 参数较多，参考云文档链接：https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/7QG4Yx2JpLGB6GnKSkllw0eQJ9dEq3XD |  |  |  | 具体型号为：
24 |  | PD-002 | PD引脚连接正确性 | GH3036/GH3038 | PDx_C接PD的阴级 PDx_A接PD的阳级 |  |  |  | 引脚不得错接，避免采集信号异常
25 | 元件布局要求 | LAY-001 | 4.7k电阻布局合理性 | GH3036/GH3038 | R1/R2（4.7k）紧贴芯片对应引脚摆放，缩短走线长度
26 |  | LAY-002 | 滤波电容布局合理性 | GH3036/GH3038 | 所有滤波电容（1uF/10uF）紧贴芯片电源引脚，接地端就近接芯片GND引脚 |  |  |  | 电容接地采用星形接地方式
27 |  | LAY-003 | PD走线抗干扰设计 | GH3036/GH3038 | PD走线需要差分走线，需要包地，避免和数据线在上下层出现交叉干扰。
28 |  | LAY-004 | LED-PD的中心距确认 | GH3036/GH3038 | 按选定的布局结构确认中心距，参考云文档链接：https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/7QG4Yx2JpLGB6GnKSkllw0eQJ9dEq3XD |  |  |  | 请填写具体参数为： 1. 绿灯-PD中心距： 2.红灯/红外-PD中心距：
29 | 通用设计规范 | GEN-001 | 未使用引脚处理合规性 | GH3036/GH3038 | 无功能引脚按芯片要求处理（悬空/下拉），禁止随意悬空，避免干扰 |  |  |  | 数字引脚建议下拉，模拟引脚悬空
30 |  | GEN-002 | 电源完整性（PI）设计 | GH3036/GH3038 | 电源轨走线无明显压降，地平面完整，避免电源环路过大，模拟地与数字地单点连接 |  |  |  | 模拟地与数字地分割设计
31 |  | GEN-003 | 引脚编号与PCB封装匹配性 | GH3036/GH3038 | 芯片引脚编号（B1/B2/A3等）与PCB封装引脚一一对应，无错位、反位 |  |  |  | 建议做封装库校验，避免封装错误