## Sheet
No. | Item | Test Condiction | Reference Value | Test Procedure
1 | Zero Input Noise | Fs = 100Hz, Gain = 10kΩ, Tint = 316us, 0nd order BGR 1-1-100Hz-10kΩ-316us-BGR=0.config Slot0 - dark data | ≤7uVrms（PRD指标） | 1. 连接 EVK，进行遮光，使用对应测试条件的配置，开启采样后会自动保存 Rawdata 文件 PPG.csv； 2. 采集稳定场景下的 Rawdata 90s，其中 Slot0 为 Zero Inuput 数据，去掉前 10s 数据； 3. 取剩余 80s 数据进行 0.5Hz 高通滤波去除基线后，取中间50s数据，计算标准差 (Std) ； 4. 将以上 Std 结果带入公式： Noise = Std * 1800000uV / 2^23 (uVrms)
|  | Fs = 100Hz, Gain = 100kΩ, Tint = 158us,0nd order BGR 1-2-100Hz-100kΩ-158us-BGR=0.config Slot0 - dark data | ≤11uVrms（PRD指标）
2 | SNR | Fs = 100Hz, Gain = 10kΩ, Tint = 316us, 1nd order BGR Rawdata ∈ (4,194,304, 5,033,164) 2-1-100Hz-10kΩ-316us-BGR=1.config Slot0 - Green LED data Slot1- RED LED data Slot2- IR LED data | ≥94dB | 1. 连接 EVK，放置18%灰卡并进行遮光（固定光路），使用对应测试条件的配置，开启采样后会自动保存 Rawdata 文件 PPG.csv； 2. 调整配置中的 LED 电流使得 Rawdata 值在区间 (4,194,304, 5,033,164) 内，使得信号量落在 AFE 动态范围中间； 3. 采集稳定场景下的 Rawdata 90s，其中 Slot1/Slot2/Slot3 分别对应 IR/Red/Green LED 数据，去掉前 10s 数据； 4. 取剩余 80s 数据进行 0.5Hz 高通滤波去除基线后，取中间50s数据，计算标准差 (Std) ；取滤波器前中间段50s数据计算均值 (Avg)； 5. 将以上结果带入公式： SNR = 20 * log10(Avg / Std) (dB)
|  | Fs =100Hz, Gain = 250kΩ, Tint = 79us, 1nd order BGR Rawdata ∈ (4,194,304, 5,033,164) 2-2-100Hz-250kΩ-79us-BGR=1config Slot0 - Green LED data Slot1- RED LED data Slot2- IR LED data | ≥87dB
3 | Ambient Light Rejection | Fs = 100Hz, Gain = 50kΩ, Tint = 39us, 1nd order BGR 配置：EVK BGR test | ≥55dB | 1. 如图，外挂 LED 光源模拟环境光，使用 4Hz 电流源驱动 LED 光源照向模组 PD，测试过程中需要固定 LED 光源和模组，并进行遮光； 2. 连接 EVK，使用对应测试条件的配置，开启采样后会自动保存 2 个 Rawdata 文件 PPG.csv 和 BG.csv，PPG.csv 为经过环境光抑制的数据，BG.csv 为环境光数据； 3. 开启采样，观察环境光数据 BG Rawdata 波形，调整 LED 驱动电流，使得ipd=10uA，即 Avg 在 13000000 左右，Diff 在 4700000 左右，此时该配置条件对应的 Ipd 环境光峰峰值约 10uApp； 4. LED 光源参数固定后，重新开启采样，采集稳定场景下的 Rawdata 90s，去掉前 20s 和后 10s 数据，取剩余 60s 数据进行下一步计算； 5. 分别对 PPG Rawdata 和 BG Rawdata 加 Blackman-Harris 窗后做 FFT，在幅频图中取 4Hz 频点的幅度值 PPG_F_Amp 和 BG_F_Amp； 6. 将以上结果带入公式，得到环境光抑制比： BGRR = 20 * log10(BG_F_Amp / PPG_F_Amp) (dB) Note: 1. BGRR 可用 Rawdata 直接计算，也可换算为 PD 电流进行计算，Rawdata 转换为 PD 电流公式为： Ipd = (Rawdata - 2^23) * 1800 / 2^23 / 2 / Gain (uA) 2. Goodix 使用 KESIGHT 33520B 信号发生器直接驱动 LED 光源， 调节信号源 offset 获得所需 BG Rawdata Avg，调节信号源 Amplitude 获得所需 BG Rawdata Diff 3. Blackman-Harris 窗函数系数为 0.35875，加窗后用来校准幅度值。
|  | Fs = 100Hz, Gain = 50kΩ, Tint = 39us, 2nd order BGR 配置：EVK BGR test | ≥93dB
4 | CTR | Fs = 100Hz, Gain = 10kΩ, Tint = 316us, 1nd order BGR Rawdata ∈ (4,194,304, 5,033,164) 2-1-100Hz-10kΩ-316us-BGR=1.config Slot0 - Green LED data Slot1- RED LED data Slot2- IR LED data | 开窗较小CTR小无标准 | 测试步骤和配置同SNR
|  | Fs =100Hz, Gain = 250kΩ, Tint = 79us, 1nd order BGR Rawdata ∈ (4,194,304, 5,033,164) 2-2-100Hz-250kΩ-79us-BGR=1config Slot0 - Green LED data Slot1- RED LED data Slot2- IR LED data | 开窗较小CTR小无标准
5 | CAP-SNR | RG_CAP_INTCAP_SEL=1600fF RG_LNA_CANCEL_CODE=0 RG_LNA_CANCEL_CODE=20 3-1-25Hz-CAP.config | ≥4.5 | 1. 连接 EVK，将demo放置桌面，使用对应测试条件的配置，开启采样后会自动保存 Rawdata 文件 PPG.csv； 2. RG_LNA_CANCEL_CODE=0时，采集稳定场景下的 Rawdata 90s，去掉前后 10s 数据，取剩余数据计算平均值avg1和std1； 3. RG_LNA_CANCEL_CODE=4时，采集稳定场景下的 Rawdata 90s，去掉前后 10s 数据，取剩余数据计算平均值avg2和std2； 4. 计算结果abs(avg2-avg1)/ std2 / 6.66；
6 | 漏光测试 | Fs = 100Hz, Gain = 10kΩ, Tint = 316us, 2nd order BGR 6-1-green-red-ir-louguang.config Slot0 - Green LED data Slot1- RED LED data Slot2- IR LED data | avg ≤10000 | 1. 连接 EVK，将demo放置桌面，LED和PD处用黑色导电胶布贴满全覆盖； 2. 观察Plotter界面slotcfg0rx0_mixdata0，slotcfg0rx1_mixdata0，slotcfg1rx0_mixdata0，slotcfg1rx1_mixdata0，slotcfg2rx0_mixdata0，slotcfg1rx2_mixdata0

## PPG电流和Rawdata预估 (hidden)
增益电阻k | Ipd电流uA | Rawdata | 转为为16位
500 | 0.93 | 12722722.1333 | 49698.1333
500 | 1 | 13048945.7778 | 50972.4444
500 | 1.07 | 13375169.4222 | 52246.7556
100 | 3.8 | 11930464.7111 | 46603.3778
100 | 4 | 12116878.2222 | 47331.5556
100 | 4.2 | 12303291.7333 | 48059.7333
10 | 78 | 15658734.9333 | 61166.9333
10 | 4.2 | 8780076.3733 | 34297.1733
10 | 84 | 16217975.4667 | 63351.4667